## Özet
Numune | Çizgi | E (keV) | T = I/I0 | RPE (%) | LAC μ (cm⁻¹) | MAC μ/ρ (cm²/g) | HVL (cm) | TVL (cm) | MFP (cm) | Zeff | Neff (e/g) | Çıkarsanan kalınlık (mm) | Not
Dy-0 | Ba-133 81 | 80.9 | 0.887 ± 0.054 | 11.3 ± 5.4 | 0.36 ± 0.18 | 0.057 ± 0.029 | 1.91 ± 0.96 | 6.3 ± 3.2 | 2.8 ± 1.4 | 2.3 ± 1.2 | (2.7 ± 1.3)e22 | 0.23 ± 0.12 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-0 | Ba-133 303 | 295.4 | 0.760 ± 0.067 | 24.0 ± 6.7 | 0.83 ± 0.27 | 0.130 ± 0.042 | 0.83 ± 0.27 | 2.77 ± 0.89 | 1.20 ± 0.38 | 26.9 ± 8.6 | (3.05 ± 0.97)e23 | 2.94 ± 0.94
Dy-0 | Ba-133 356 | 359.5 | 0.760 ± 0.024 | 24.0 ± 2.4 | 0.830 ± 0.094 | 0.130 ± 0.015 | 0.835 ± 0.095 | 2.77 ± 0.32 | 1.20 ± 0.14 | 30.7 ± 3.5 | (3.48 ± 0.40)e23 | 3.55 ± 0.40
Dy-0 | Cs-137 662 | 661.7 | 0.900 ± 0.032 | 10.0 ± 3.2 | 0.32 ± 0.11 | 0.050 ± 0.017 | 2.17 ± 0.74 | 7.2 ± 2.5 | 3.1 ± 1.1 | 16.6 ± 5.6 | (1.88 ± 0.64)e23 | 2.09 ± 0.71 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-0 | Co-60 1173 | 1173.2 | 0.952 ± 0.021 | 4.8 ± 2.1 | 0.149 ± 0.065 | 0.023 ± 0.010 | 4.6 ± 2.0 | 15.4 ± 6.7 | 6.7 ± 2.9 | 10.4 ± 4.6 | (1.18 ± 0.52)e23 | 1.35 ± 0.59 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-0 | Co-60 1332 | 1332.5 | 0.9529 ± 0.0080 | 4.71 ± 0.80 | 0.146 ± 0.026 | 0.0229 ± 0.0040 | 4.75 ± 0.83 | 15.8 ± 2.8 | 6.8 ± 1.2 | 10.9 ± 1.9 | (1.23 ± 0.22)e23 | 1.41 ± 0.25
Dy-5 | Ba-133 81 | 80.9 | 0.904 ± 0.057 | 9.6 ± 5.7 | 0.31 ± 0.19 | 0.049 ± 0.030 | 2.3 ± 1.4 | 7.5 ± 4.6 | 3.3 ± 2.0 | 1.8 ± 1.1 | (2.0 ± 1.2)e22 | 0.156 ± 0.096 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-5 | Ba-133 303 | 295.4 | 0.797 ± 0.076 | 20.3 ± 7.6 | 0.69 ± 0.29 | 0.109 ± 0.046 | 1.01 ± 0.42 | 3.3 ± 1.4 | 1.45 ± 0.61 | 22.3 ± 9.4 | (2.5 ± 1.1)e23 | 2.36 ± 0.99 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-5 | Ba-133 356 | 359.5 | 0.797 ± 0.023 | 20.3 ± 2.3 | 0.689 ± 0.086 | 0.109 ± 0.014 | 1.01 ± 0.13 | 3.34 ± 0.42 | 1.45 ± 0.18 | 25.6 ± 3.2 | (2.87 ± 0.36)e23 | 2.88 ± 0.36
Dy-5 | Cs-137 662 | 661.7 | 0.960 ± 0.028 | 4.0 ± 2.8 | 0.124 ± 0.090 | 0.020 ± 0.014 | 5.6 ± 4.1 | 19 ± 13 | 8.1 ± 5.8 | 6.5 ± 4.7 | (7.3 ± 5.3)e22 | 0.81 ± 0.59 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-5 | Co-60 1173 | 1173.2 | 0.958 ± 0.026 | 4.2 ± 2.6 | 0.130 ± 0.081 | 0.021 ± 0.013 | 5.3 ± 3.3 | 18 ± 11 | 7.7 ± 4.8 | 9.2 ± 5.8 | (1.03 ± 0.65)e23 | 1.18 ± 0.74 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-5 | Co-60 1332 | 1332.5 | 0.9547 ± 0.0078 | 4.53 ± 0.78 | 0.140 ± 0.025 | 0.0223 ± 0.0039 | 4.93 ± 0.87 | 16.4 ± 2.9 | 7.1 ± 1.2 | 10.6 ± 1.9 | (1.19 ± 0.21)e23 | 1.37 ± 0.24
Dy-10 | Ba-133 81 | 80.9 | 0.859 ± 0.060 | 14.1 ± 6.0 | 0.46 ± 0.21 | 0.073 ± 0.034 | 1.51 ± 0.69 | 5.0 ± 2.3 | 2.2 ± 1.0 | 2.5 ± 1.1 | (2.7 ± 1.3)e22 | 0.193 ± 0.089 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-10 | Ba-133 303 | 295.4 | 0.861 ± 0.083 | 13.9 ± 8.3 | 0.45 ± 0.29 | 0.072 ± 0.046 | 1.53 ± 0.98 | 5.1 ± 3.3 | 2.2 ± 1.4 | 14.6 ± 9.4 | (1.6 ± 1.0)e23 | 1.50 ± 0.96 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-10 | Ba-133 356 | 359.5 | 0.789 ± 0.024 | 21.1 ± 2.4 | 0.718 ± 0.091 | 0.114 ± 0.015 | 0.97 ± 0.12 | 3.21 ± 0.41 | 1.39 ± 0.18 | 26.7 ± 3.4 | (2.97 ± 0.38)e23 | 2.94 ± 0.37
Dy-10 | Cs-137 662 | 661.7 | 0.932 ± 0.028 | 6.8 ± 2.8 | 0.214 ± 0.093 | 0.034 ± 0.015 | 3.2 ± 1.4 | 10.8 ± 4.7 | 4.7 ± 2.0 | 11.4 ± 4.9 | (1.27 ± 0.55)e23 | 1.40 ± 0.61 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-10 | Co-60 1173 | 1173.2 | 0.956 ± 0.023 | 4.4 ± 2.3 | 0.137 ± 0.072 | 0.022 ± 0.012 | 5.1 ± 2.7 | 16.8 ± 8.8 | 7.3 ± 3.8 | 9.9 ± 5.2 | (1.10 ± 0.58)e23 | 1.26 ± 0.66 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-10 | Co-60 1332 | 1332.5 | 0.9526 ± 0.0077 | 4.74 ± 0.77 | 0.147 ± 0.024 | 0.0235 ± 0.0039 | 4.71 ± 0.78 | 15.6 ± 2.6 | 6.8 ± 1.1 | 11.3 ± 1.9 | (1.26 ± 0.21)e23 | 1.45 ± 0.24
Dy-20 | Ba-133 81 | 80.9 | 0.824 ± 0.058 | 17.6 ± 5.8 | 0.59 ± 0.21 | 0.094 ± 0.034 | 1.18 ± 0.43 | 3.9 ± 1.4 | 1.70 ± 0.62 | 2.66 ± 0.97 | (2.9 ± 1.1)e22 | 0.183 ± 0.066 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-20 | Ba-133 303 | 295.4 | 0.844 ± 0.111 | 16 ± 11 | 0.51 ± 0.40 | 0.082 ± 0.064 | 1.4 ± 1.0 | 4.5 ± 3.5 | 1.9 ± 1.5 | 16 ± 13 | (1.8 ± 1.4)e23 | 1.57 ± 1.22 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-20 | Ba-133 356 | 359.5 | 0.785 ± 0.027 | 21.5 ± 2.7 | 0.73 ± 0.10 | 0.117 ± 0.016 | 0.95 ± 0.13 | 3.14 ± 0.44 | 1.37 ± 0.19 | 27.0 ± 3.8 | (2.94 ± 0.41)e23 | 2.83 ± 0.40
Dy-20 | Cs-137 662 | 661.7 | 0.888 ± 0.025 | 11.2 ± 2.5 | 0.361 ± 0.084 | 0.057 ± 0.013 | 1.92 ± 0.45 | 6.4 ± 1.5 | 2.77 ± 0.65 | 19.4 ± 4.5 | (2.11 ± 0.49)e23 | 2.33 ± 0.55
Dy-20 | Co-60 1173 | 1173.2 | 0.965 ± 0.020 | 3.5 ± 2.0 | 0.107 ± 0.063 | 0.0170 ± 0.0100 | 6.5 ± 3.8 | 22 ± 13 | 9.3 ± 5.5 | 7.8 ± 4.6 | (8.5 ± 5.0)e22 | 0.99 ± 0.58 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-20 | Co-60 1332 | 1332.5 | 0.9606 ± 0.0071 | 3.94 ± 0.71 | 0.122 ± 0.022 | 0.0194 ± 0.0036 | 5.7 ± 1.0 | 18.9 ± 3.5 | 8.2 ± 1.5 | 9.5 ± 1.7 | (1.04 ± 0.19)e23 | 1.20 ± 0.22
± değerleri: kapsam katsayısı k = 1 (k=1: 1σ). İstatistik, model/fon seçimi ve kalınlık/yoğunluk katkıları dahildir.

## Parametreler
Numune | Cizgi | Kaynak | E_keV | I0_cps | u_I0_cps | I_cps | u_I_cps | T_I_I0 | u_T | L_ln_I0_I | u_L_ist | u_L_model | u_L | Model_varyant_sayisi | Bozunma_duzeltme_carpani | I0_olcek_carpani | RPE_yuzde | u_RPE_yuzde | L_anlamlilik_sigma | LAC_kuram_cm-1 | Kalinlik_cikarsanan_mm | u_Kalinlik_cikarsanan_mm | x_cm | u_x_cm | LAC_cm-1 | u_LAC_cm-1 | LAC_anlamlilik_sigma | Katki_ist_I0 | Katki_ist_I | Katki_model | Katki_kalinlik | Katki_olcek | HVL_cm | u_HVL_cm | TVL_cm | u_TVL_cm | MFP_cm | u_MFP_cm | rho_g_cm3 | u_rho_g_cm3 | MAC_cm2_g | u_MAC_cm2_g | Zeff | u_Zeff | Neff_e_g | u_Neff_e_g | Ne_e_cm3 | u_Ne_e_cm3 | sigma_a_barn | u_sigma_a_barn | sigma_e_barn | MAC_kuram_cm2_g | HVL_kuram_cm | Zeff_kuram | Neff_kuram_e_g | Sapma_MAC_yuzde | u_Sapma_MAC_yuzde | Not
Dy-0 | Ba-133 81 | Ba-133 | 80.8991 | 4.8061 | 0.12504 | 4.2628 | 0.14742 | 0.88695 | 0.053705 | 0.11996 | 0.043276 | 0.04235 | 0.06055 | 6 | 1 | 1 | 11.3048 | 5.3705 | 1.9812 | 5.1513 | 0.23288 | 0.11754 | 0.33 | 0.001 | 0.36353 | 0.18349 | 1.9812 | 0.078837 | 0.1048 | 0.12833 | 0.0011016 | 0 | 1.9067 | 0.9624 | 6.334 | 3.197 | 2.7508 | 1.3885 | 6.3667 | 0.010484 | 0.057099 | 0.02882 | 2.3484 | 1.1854 | 2.661e+22 | 1.3431e+22 | 1.6942e+23 | 8.5514e+22 | 5.0391 | 2.5435 | 2.1458 | 0.80911 | 0.13456 | 33.2778 | 3.7707e+23 | -92.943 | 3.562 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-0 | Ba-133 303 | Ba-133 | 295.4176 | 3.4328 | 0.13832 | 2.6099 | 0.14496 | 0.76029 | 0.066507 | 0.27406 | 0.06862 | 0.054253 | 0.087476 | 7 | 1 | 1 | 23.9713 | 6.6507 | 3.133 | 0.93073 | 2.9446 | 0.93987 | 0.33 | 0.001 | 0.83048 | 0.26509 | 3.1328 | 0.1221 | 0.16831 | 0.1644 | 0.0025166 | 0 | 0.83463 | 0.26642 | 2.7726 | 0.88501 | 1.2041 | 0.38436 | 6.3667 | 0.010484 | 0.13044 | 0.041638 | 26.8972 | 8.5857 | 3.0477e+23 | 9.7285e+22 | 1.9404e+24 | 6.194e+23 | 11.5119 | 3.6746 | 0.42799 | 0.14619 | 0.74474 | 30.1439 | 3.4156e+23 | -10.7708 | 28.4824
Dy-0 | Ba-133 356 | Ba-133 | 359.5183 | 9.126 | 0.16235 | 6.9396 | 0.16773 | 0.76042 | 0.023687 | 0.27388 | 0.030011 | 0.0083455 | 0.03115 | 7 | 1 | 1 | 23.9577 | 2.3687 | 8.7924 | 0.77227 | 3.5465 | 0.40336 | 0.33 | 0.001 | 0.82994 | 0.094427 | 8.7892 | 0.05391 | 0.073241 | 0.025289 | 0.002515 | 0 | 0.83518 | 0.095022 | 2.7744 | 0.31566 | 1.2049 | 0.13709 | 6.3667 | 0.010484 | 0.13036 | 0.014833 | 30.736 | 3.4974 | 3.4827e+23 | 3.9629e+22 | 2.2173e+24 | 2.5233e+23 | 11.5043 | 1.309 | 0.3743 | 0.1213 | 0.89755 | 28.6 | 3.2407e+23 | 7.4683 | 12.2285
Dy-0 | Cs-137 662 | Cs-137 | 661.657 | 6.4338 | 0.11398 | 5.7908 | 0.11078 | 0.90006 | 0.032261 | 0.10529 | 0.026074 | 0.024595 | 0.035843 | 7 | 1 | 1 | 9.9938 | 3.2261 | 2.9375 | 0.50443 | 2.0873 | 0.71057 | 0.33 | 0.001 | 0.31907 | 0.10862 | 2.9374 | 0.053684 | 0.057972 | 0.074531 | 0.00096687 | 0 | 2.1724 | 0.73957 | 7.2166 | 2.4568 | 3.1341 | 1.067 | 6.3667 | 0.010484 | 0.050115 | 0.017061 | 16.5697 | 5.641 | 1.8775e+23 | 6.3918e+22 | 1.1954e+24 | 4.0695e+23 | 4.4228 | 1.5057 | 0.26692 | 0.07923 | 1.3741 | 26.1963 | 2.9683e+23 | -36.7479 | 21.5334 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-0 | Co-60 1173 | Co-60 | 1173.228 | 21.2512 | 0.16052 | 20.2294 | 0.15264 | 0.95192 | 0.020527 | 0.049274 | 0.010677 | 0.018735 | 0.021564 | 7 | 1 | 1 | 4.808 | 2.0527 | 2.2851 | 0.36476 | 1.3509 | 0.59118 | 0.33 | 0.001 | 0.14932 | 0.065346 | 2.285 | 0.02289 | 0.022865 | 0.056772 | 0.00045247 | 0 | 4.6422 | 2.0316 | 15.4209 | 6.7487 | 6.6972 | 2.9309 | 6.3667 | 0.010484 | 0.023453 | 0.010264 | 10.4295 | 4.5643 | 1.1818e+23 | 5.1718e+22 | 7.524e+23 | 3.2928e+23 | 2.0698 | 0.9058 | 0.19845 | 0.057291 | 1.9003 | 25.4776 | 2.8869e+23 | -59.0642 | 17.915 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-0 | Co-60 1332 | Co-60 | 1332.492 | 21.401 | 0.10895 | 20.394 | 0.10272 | 0.95294 | 0.0080476 | 0.048199 | 0.0071612 | 0.004476 | 0.0084449 | 7 | 1 | 1 | 4.7056 | 0.80476 | 5.7075 | 0.34094 | 1.4137 | 0.24769 | 0.33 | 0.001 | 0.14606 | 0.025595 | 5.7066 | 0.015427 | 0.015262 | 0.013564 | 0.0004426 | 0 | 4.7457 | 0.83161 | 15.7648 | 2.7625 | 6.8466 | 1.1998 | 6.3667 | 0.010484 | 0.022941 | 0.0040202 | 10.8891 | 1.9082 | 1.2338e+23 | 2.1622e+22 | 7.8555e+23 | 1.3767e+23 | 2.0246 | 0.3548 | 0.18593 | 0.053551 | 2.033 | 25.4181 | 2.8801e+23 | -57.1602 | 7.5074
Dy-5 | Ba-133 81 | Ba-133 | 80.8991 | 4.8061 | 0.12504 | 4.3428 | 0.12519 | 0.9036 | 0.056539 | 0.10137 | 0.03883 | 0.049065 | 0.062571 | 6 | 1 | 1 | 9.6401 | 5.6539 | 1.6201 | 6.5013 | 0.15592 | 0.096245 | 0.33 | 0.001 | 0.30718 | 0.18961 | 1.62 | 0.078837 | 0.087353 | 0.14868 | 0.00093085 | 0 | 2.2565 | 1.3929 | 7.4959 | 4.627 | 3.2554 | 2.0095 | 6.3131 | 0.0026598 | 0.048657 | 0.030035 | 1.7992 | 1.1106 | 2.0185e+22 | 1.246e+22 | 1.2743e+23 | 7.866e+22 | 4.3371 | 2.6771 | 2.4105 | 1.0298 | 0.10662 | 38.0793 | 4.2721e+23 | -95.2751 | 2.9165 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-5 | Ba-133 303 | Ba-133 | 295.4176 | 3.4328 | 0.13832 | 2.7343 | 0.14024 | 0.79653 | 0.076201 | 0.22749 | 0.065225 | 0.069983 | 0.095666 | 7 | 1 | 1 | 20.3466 | 7.6201 | 2.3779 | 0.96302 | 2.3622 | 0.99339 | 0.33 | 0.001 | 0.68935 | 0.2899 | 2.3779 | 0.1221 | 0.15542 | 0.21207 | 0.0020889 | 0 | 1.0055 | 0.42286 | 3.3402 | 1.4047 | 1.4506 | 0.61006 | 6.3131 | 0.0026598 | 0.10919 | 0.045921 | 22.2788 | 9.3693 | 2.4994e+23 | 1.0511e+23 | 1.5779e+24 | 6.6359e+23 | 9.733 | 4.0932 | 0.43687 | 0.15254 | 0.71976 | 31.1234 | 3.4917e+23 | -28.4181 | 30.1035 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-5 | Ba-133 356 | Ba-133 | 359.5183 | 9.126 | 0.16235 | 7.27 | 0.15521 | 0.79663 | 0.022655 | 0.22736 | 0.027789 | 0.0060437 | 0.028439 | 7 | 1 | 1 | 20.3368 | 2.2655 | 7.9947 | 0.78872 | 2.8827 | 0.36057 | 0.33 | 0.001 | 0.68898 | 0.086204 | 7.9924 | 0.05391 | 0.064693 | 0.018314 | 0.0020878 | 0 | 1.0061 | 0.12588 | 3.342 | 0.41815 | 1.4514 | 0.1816 | 6.3131 | 0.0026598 | 0.10913 | 0.013655 | 25.6219 | 3.2058 | 2.8745e+23 | 3.5966e+22 | 1.8147e+24 | 2.2706e+23 | 9.7277 | 1.2171 | 0.37966 | 0.12493 | 0.87882 | 29.3314 | 3.2907e+23 | -12.6469 | 10.9296
Dy-5 | Cs-137 662 | Cs-137 | 661.657 | 6.4338 | 0.11398 | 6.1758 | 0.1246 | 0.9599 | 0.028478 | 0.040923 | 0.02685 | 0.01262 | 0.029668 | 7 | 1 | 1 | 4.0097 | 2.8478 | 1.3794 | 0.50353 | 0.81272 | 0.58919 | 0.33 | 0.001 | 0.12401 | 0.089903 | 1.3794 | 0.053684 | 0.061138 | 0.038244 | 0.00037578 | 0 | 5.5895 | 4.0522 | 18.5679 | 13.4612 | 8.0639 | 5.8461 | 6.3131 | 0.0026598 | 0.019643 | 0.014241 | 6.529 | 4.7333 | 7.3248e+22 | 5.3102e+22 | 4.6242e+23 | 3.3524e+23 | 1.7509 | 1.2693 | 0.26817 | 0.079759 | 1.3766 | 26.5104 | 2.9742e+23 | -75.372 | 17.8545 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-5 | Co-60 1173 | Co-60 | 1173.228 | 21.2512 | 0.16052 | 20.3607 | 0.15434 | 0.9581 | 0.025685 | 0.042804 | 0.010701 | 0.02458 | 0.026808 | 7 | 1 | 1 | 4.1901 | 2.5685 | 1.5967 | 0.3614 | 1.1844 | 0.7418 | 0.33 | 0.001 | 0.12971 | 0.081238 | 1.5967 | 0.02289 | 0.02297 | 0.074484 | 0.00039306 | 0 | 5.3438 | 3.3469 | 17.7518 | 11.1181 | 7.7095 | 4.8285 | 6.3131 | 0.0026598 | 0.020546 | 0.012868 | 9.2104 | 5.7686 | 1.0333e+23 | 6.4717e+22 | 6.5234e+23 | 4.0857e+23 | 1.8314 | 1.147 | 0.19884 | 0.057245 | 1.918 | 25.6621 | 2.879e+23 | -64.1088 | 22.479 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-5 | Co-60 1332 | Co-60 | 1332.492 | 21.401 | 0.10895 | 20.4315 | 0.10418 | 0.9547 | 0.007764 | 0.046358 | 0.0072051 | 0.0037711 | 0.0081324 | 7 | 1 | 1 | 4.53 | 0.7764 | 5.7004 | 0.33759 | 1.3732 | 0.2409 | 0.33 | 0.001 | 0.14048 | 0.024647 | 5.6996 | 0.015427 | 0.015451 | 0.011428 | 0.00042569 | 0 | 4.9342 | 0.86571 | 16.391 | 2.8758 | 7.1185 | 1.249 | 6.3131 | 0.0026598 | 0.022252 | 0.0039041 | 10.6498 | 1.8685 | 1.1948e+23 | 2.0963e+22 | 7.5429e+23 | 1.3234e+23 | 1.9834 | 0.348 | 0.18624 | 0.053474 | 2.0532 | 25.5928 | 2.8712e+23 | -58.3877 | 7.301
Dy-10 | Ba-133 81 | Ba-133 | 80.8991 | 4.8061 | 0.12504 | 4.1295 | 0.15508 | 0.85922 | 0.060031 | 0.15173 | 0.045685 | 0.05286 | 0.069867 | 6 | 1 | 1 | 14.078 | 6.0031 | 2.1717 | 7.8427 | 0.19347 | 0.089085 | 0.33 | 0.001 | 0.45979 | 0.21172 | 2.1717 | 0.078837 | 0.1138 | 0.16018 | 0.0013933 | 0 | 1.5075 | 0.69419 | 5.0079 | 2.306 | 2.1749 | 1.0015 | 6.2752 | 0.011429 | 0.073271 | 0.03374 | 2.4619 | 1.1337 | 2.7357e+22 | 1.2597e+22 | 1.7167e+23 | 7.9051e+22 | 6.5938 | 3.0363 | 2.6783 | 1.2498 | 0.088381 | 41.9929 | 4.6663e+23 | -94.1374 | 2.6996 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-10 | Ba-133 303 | Ba-133 | 295.4176 | 3.4328 | 0.13832 | 2.9558 | 0.1693 | 0.86105 | 0.082842 | 0.1496 | 0.070032 | 0.065968 | 0.09621 | 7 | 1 | 1 | 13.8947 | 8.2842 | 1.5549 | 0.99704 | 1.5004 | 0.96496 | 0.33 | 0.001 | 0.45333 | 0.29155 | 1.5549 | 0.1221 | 0.17357 | 0.1999 | 0.0013737 | 0 | 1.529 | 0.98334 | 5.0793 | 3.2666 | 2.2059 | 1.4187 | 6.2752 | 0.011429 | 0.072242 | 0.04646 | 14.5813 | 9.3776 | 1.6203e+23 | 1.042e+23 | 1.0168e+24 | 6.5391e+23 | 6.5012 | 4.1811 | 0.44586 | 0.15889 | 0.69521 | 32.0696 | 3.5636e+23 | -54.5322 | 29.2415 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-10 | Ba-133 356 | Ba-133 | 359.5183 | 9.126 | 0.16235 | 7.2011 | 0.15382 | 0.78908 | 0.0238 | 0.23689 | 0.027799 | 0.011701 | 0.030161 | 7 | 1 | 1 | 21.0924 | 2.38 | 7.8542 | 0.80675 | 2.9364 | 0.37386 | 0.33 | 0.001 | 0.71786 | 0.091424 | 7.852 | 0.05391 | 0.06473 | 0.035458 | 0.0021753 | 0 | 0.96558 | 0.12297 | 3.2076 | 0.40851 | 1.393 | 0.17741 | 6.2752 | 0.011429 | 0.1144 | 0.014571 | 26.7331 | 3.405 | 2.9706e+23 | 3.7836e+22 | 1.8641e+24 | 2.3746e+23 | 10.2947 | 1.3112 | 0.38509 | 0.12856 | 0.85918 | 30.0437 | 3.3385e+23 | -11.0194 | 11.3334
Dy-10 | Cs-137 662 | Cs-137 | 661.657 | 6.4338 | 0.11398 | 5.9951 | 0.11459 | 0.93182 | 0.028472 | 0.070618 | 0.026062 | 0.01595 | 0.030555 | 7 | 1 | 1 | 6.8182 | 2.8472 | 2.3112 | 0.50382 | 1.4017 | 0.60647 | 0.33 | 0.001 | 0.21399 | 0.092593 | 2.3111 | 0.053684 | 0.057922 | 0.048334 | 0.00064847 | 0 | 3.2391 | 1.4015 | 10.76 | 4.6558 | 4.673 | 2.022 | 6.2752 | 0.011429 | 0.034102 | 0.014756 | 11.3898 | 4.9283 | 1.2656e+23 | 5.4764e+22 | 7.9422e+23 | 3.4366e+23 | 3.0689 | 1.3279 | 0.26944 | 0.080287 | 1.3758 | 26.8155 | 2.9798e+23 | -57.5252 | 18.3786 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-10 | Co-60 1173 | Co-60 | 1173.228 | 21.2512 | 0.16052 | 20.3103 | 0.15393 | 0.95573 | 0.022789 | 0.045282 | 0.0107 | 0.021309 | 0.023845 | 7 | 1 | 1 | 4.4272 | 2.2789 | 1.899 | 0.35894 | 1.2616 | 0.66431 | 0.33 | 0.001 | 0.13722 | 0.072258 | 1.899 | 0.02289 | 0.022966 | 0.064572 | 0.00041581 | 0 | 5.0514 | 2.66 | 16.7805 | 8.8365 | 7.2877 | 3.8376 | 6.2752 | 0.011429 | 0.021867 | 0.011515 | 9.8775 | 5.2014 | 1.0976e+23 | 5.7799e+22 | 6.8876e+23 | 3.627e+23 | 1.9678 | 1.0362 | 0.19922 | 0.057199 | 1.9311 | 25.8376 | 2.8711e+23 | -61.7709 | 20.1312 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-10 | Co-60 1332 | Co-60 | 1332.492 | 21.401 | 0.10895 | 20.3862 | 0.10383 | 0.95258 | 0.007675 | 0.048578 | 0.007201 | 0.0036141 | 0.008057 | 7 | 1 | 1 | 4.7417 | 0.7675 | 6.0293 | 0.33508 | 1.4497 | 0.24045 | 0.33 | 0.001 | 0.14721 | 0.024419 | 6.0283 | 0.015427 | 0.015433 | 0.010952 | 0.00044608 | 0 | 4.7087 | 0.7811 | 15.6419 | 2.5948 | 6.7932 | 1.1269 | 6.2752 | 0.011429 | 0.023458 | 0.0038916 | 11.3161 | 1.8773 | 1.2575e+23 | 2.0861e+22 | 7.8908e+23 | 1.3091e+23 | 2.1111 | 0.35022 | 0.18655 | 0.053397 | 2.0686 | 25.7585 | 2.8623e+23 | -56.0683 | 7.288
Dy-20 | Ba-133 81 | Ba-133 | 80.8991 | 4.8061 | 0.12504 | 3.9588 | 0.12086 | 0.82371 | 0.058058 | 0.19394 | 0.040111 | 0.057957 | 0.070484 | 6 | 1 | 1 | 17.6293 | 5.8058 | 2.7516 | 10.6051 | 0.18288 | 0.066462 | 0.33 | 0.001 | 0.5877 | 0.21359 | 2.7515 | 0.078837 | 0.092514 | 0.17563 | 0.0017809 | 0 | 1.1794 | 0.42865 | 3.918 | 1.424 | 1.7016 | 0.61842 | 6.2808 | 0.018677 | 0.09357 | 0.034008 | 2.6593 | 0.96655 | 2.8968e+22 | 1.0529e+22 | 1.8194e+23 | 6.613e+22 | 8.59 | 3.1221 | 3.2301 | 1.6885 | 0.06536 | 47.988 | 5.2273e+23 | -94.4583 | 2.0141 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-20 | Ba-133 303 | Ba-133 | 295.4176 | 3.4328 | 0.13832 | 2.8978 | 0.16539 | 0.84417 | 0.11118 | 0.1694 | 0.069866 | 0.11165 | 0.13171 | 7 | 1 | 1 | 15.583 | 11.1184 | 1.2862 | 1.0773 | 1.5724 | 1.2226 | 0.33 | 0.001 | 0.51334 | 0.39912 | 1.2862 | 0.1221 | 0.17295 | 0.33834 | 0.0015556 | 0 | 1.3503 | 1.0498 | 4.4855 | 3.4875 | 1.948 | 1.5146 | 6.2808 | 0.018677 | 0.081731 | 0.063546 | 16.1578 | 12.5628 | 1.7601e+23 | 1.3685e+23 | 1.1055e+24 | 8.5951e+23 | 7.5031 | 5.8337 | 0.46436 | 0.17153 | 0.6434 | 33.9098 | 3.6938e+23 | -52.3506 | 37.0477 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-20 | Ba-133 356 | Ba-133 | 359.5183 | 9.126 | 0.16235 | 7.1666 | 0.17497 | 0.78529 | 0.026525 | 0.2417 | 0.030209 | 0.01511 | 0.033777 | 7 | 1 | 1 | 21.4706 | 2.6525 | 7.1556 | 0.8529 | 2.8338 | 0.39603 | 0.33 | 0.001 | 0.73241 | 0.10238 | 7.1539 | 0.05391 | 0.073986 | 0.045787 | 0.0022194 | 0 | 0.94639 | 0.13229 | 3.1438 | 0.43945 | 1.3653 | 0.19085 | 6.2808 | 0.018677 | 0.11661 | 0.016304 | 27.0142 | 3.777 | 2.9426e+23 | 4.1143e+22 | 1.8482e+24 | 2.5847e+23 | 10.7052 | 1.4967 | 0.39628 | 0.13579 | 0.81269 | 31.4582 | 3.4267e+23 | -14.1265 | 12.0064
Dy-20 | Cs-137 662 | Cs-137 | 661.657 | 6.4338 | 0.11398 | 5.7119 | 0.11366 | 0.8878 | 0.024739 | 0.11901 | 0.026643 | 0.0081629 | 0.027865 | 7 | 1 | 1 | 11.2199 | 2.4739 | 4.2708 | 0.51087 | 2.3295 | 0.54544 | 0.33 | 0.001 | 0.36063 | 0.084447 | 4.2705 | 0.053684 | 0.060302 | 0.024736 | 0.0010928 | 0 | 1.9221 | 0.45008 | 6.3849 | 1.4951 | 2.7729 | 0.64933 | 6.2808 | 0.018677 | 0.057417 | 0.013446 | 19.3752 | 4.5374 | 2.1105e+23 | 4.9425e+22 | 1.3256e+24 | 3.1046e+23 | 5.2711 | 1.2344 | 0.27205 | 0.081338 | 1.3568 | 27.4471 | 2.9898e+23 | -29.4091 | 16.5313
Dy-20 | Co-60 1173 | Co-60 | 1173.228 | 21.2512 | 0.16052 | 20.5135 | 0.14802 | 0.96529 | 0.019952 | 0.035331 | 0.010446 | 0.017836 | 0.02067 | 7 | 1 | 1 | 3.4714 | 1.9952 | 1.7093 | 0.35868 | 0.98502 | 0.57627 | 0.33 | 0.001 | 0.10706 | 0.062636 | 1.7093 | 0.02289 | 0.021867 | 0.054047 | 0.00032443 | 0 | 6.4742 | 3.7876 | 21.5067 | 12.5823 | 9.3403 | 5.4644 | 6.2808 | 0.018677 | 0.017046 | 0.0099727 | 7.8235 | 4.5771 | 8.5221e+22 | 4.9858e+22 | 5.3526e+23 | 3.1316e+23 | 1.5649 | 0.91552 | 0.20002 | 0.057107 | 1.9325 | 26.2101 | 2.8551e+23 | -70.1508 | 17.4632 | LAC < 3σ: HVL/TVL/MFP güvenilir değil
Dy-20 | Co-60 1332 | Co-60 | 1332.492 | 21.401 | 0.10895 | 20.5582 | 0.10001 | 0.96062 | 0.0070849 | 0.040177 | 0.0070415 | 0.0021938 | 0.0073754 | 7 | 1 | 1 | 3.9381 | 0.70849 | 5.4475 | 0.33442 | 1.2014 | 0.22054 | 0.33 | 0.001 | 0.12175 | 0.022353 | 5.4468 | 0.015427 | 0.014742 | 0.0066479 | 0.00036894 | 0 | 5.6932 | 1.0452 | 18.9124 | 3.4722 | 8.2136 | 1.508 | 6.2808 | 0.018677 | 0.019384 | 0.0035593 | 9.506 | 1.7455 | 1.0355e+23 | 1.9013e+22 | 6.5037e+23 | 1.1944e+23 | 1.7795 | 0.32676 | 0.1872 | 0.053245 | 2.0727 | 26.1111 | 2.8443e+23 | -63.5939 | 6.6848

## Pikler
Spektrum | Cizgi | Kaynak | E_nominal_keV | E_uydurma_keV | FWHM_keV | FWHM_yuzde | Net_alan | u_alan_ist | Anlamlilik_sigma | Hiz_cps | u_hiz_ist_cps | chi2_ndf | ndf | Kabul_varyant | Red_varyant | Alan_model_dagilimi_yuzde | Canli_sure_s | Gercek_sure_s | Tespit | Uydurma_notu
Dy-0 | Ba-133 81 | Ba-133 | 80.8991 | 79.9402 | 10.6265 | 13.293 | 30691.8139 | 1061.403 | 28.9163 | 4.2628 | 0.14742 | 1.008 | 143 | 6 | 0 | 3.8889 | 7200 | 7383.7402 | evet | ok; at bound: sigma[1]
Dy-0 | Co-57 122 | Co-57 | 123.6602 | 126.0622 | 21.6473 | 17.1719 | -338.5126 | 373.8189 | 0.90555 | -0.047016 | 0.051919 | 1.0768 | 181 | 3 | 2 | 73.2747 | 7200 | 7383.7402 | hayir | ok; at bound: mu[0],sigma[0]
Dy-0 | Ba-133 303 | Ba-133 | 295.4176 | 306.8741 | 28.4906 | 9.2841 | 18791.1529 | 1043.7195 | 18.004 | 2.6099 | 0.14496 | 1.1196 | 383 | 7 | 0 | 22.4432 | 7200 | 7383.7402 | evet | ok
Dy-0 | Ba-133 356 | Ba-133 | 359.5183 | 360.3485 | 30.9388 | 8.5858 | 49965.1134 | 1207.639 | 41.3742 | 6.9396 | 0.16773 | 1.1196 | 383 | 7 | 0 | 3.482 | 7200 | 7383.7402 | evet | ok
Dy-0 | Cs-137 662 | Cs-137 | 661.657 | 660.7189 | 47.3201 | 7.1619 | 41693.6583 | 797.6292 | 52.272 | 5.7908 | 0.11078 | 1.0138 | 478 | 7 | 0 | 1.6674 | 7200 | 7383.7402 | evet | ok
Dy-0 | Co-60 1173 | Co-60 | 1173.228 | 1173.0586 | 67.9781 | 5.7949 | 145651.8174 | 1098.9904 | 132.5324 | 20.2294 | 0.15264 | 1.0015 | 809 | 8 | 0 | 4.0713 | 7200 | 7383.7402 | evet | ok
Dy-0 | Co-60 1332 | Co-60 | 1332.492 | 1335.3879 | 73.3824 | 5.4952 | 146836.5088 | 739.5503 | 198.5484 | 20.394 | 0.10272 | 1.0015 | 809 | 8 | 0 | 2.4067 | 7200 | 7383.7402 | evet | ok
Dy-5 | Ba-133 81 | Ba-133 | 80.8991 | 80.0653 | 10.947 | 13.6726 | 31267.8752 | 901.3433 | 34.6903 | 4.3428 | 0.12519 | 1.0896 | 143 | 6 | 0 | 4.5509 | 7200 | 7380.54 | evet | ok; at bound: sigma[1]
Dy-5 | Co-57 122 | Co-57 | 123.6602 | 126.0622 | 18.6957 | 14.8305 | -194.9022 | 567.3179 | 0.34355 | -0.02707 | 0.078794 | 0.94226 | 182 | 3 | 2 | 182.0765 | 7200 | 7380.54 | hayir | ok
Dy-5 | Ba-133 303 | Ba-133 | 295.4176 | 306.8592 | 29.1458 | 9.4981 | 19687.0256 | 1009.7429 | 19.4971 | 2.7343 | 0.14024 | 1.0399 | 385 | 7 | 0 | 24.4672 | 7200 | 7380.54 | evet | ok
Dy-5 | Ba-133 356 | Ba-133 | 359.5183 | 360.1766 | 30.3255 | 8.4196 | 52344.3322 | 1117.4798 | 46.8414 | 7.27 | 0.15521 | 1.0399 | 385 | 7 | 0 | 3.286 | 7200 | 7380.54 | evet | ok
Dy-5 | Cs-137 662 | Cs-137 | 661.657 | 661.1865 | 48.7497 | 7.3731 | 44465.686 | 897.1185 | 49.565 | 6.1758 | 0.1246 | 1.1627 | 478 | 7 | 0 | 2.9053 | 7200 | 7380.54 | evet | ok
Dy-5 | Co-60 1173 | Co-60 | 1173.228 | 1172.7377 | 67.6955 | 5.7724 | 146597.2548 | 1111.2286 | 131.9236 | 20.3607 | 0.15434 | 1.0676 | 807 | 7 | 1 | 3.2072 | 7200 | 7380.54 | evet | ok
Dy-5 | Co-60 1332 | Co-60 | 1332.492 | 1335.4076 | 73.1237 | 5.4758 | 147107.1449 | 750.0746 | 196.1233 | 20.4315 | 0.10418 | 1.0676 | 807 | 7 | 1 | 1.9407 | 7200 | 7380.54 | evet | ok
Dy-10 | Ba-133 81 | Ba-133 | 80.8991 | 80.4667 | 10.5707 | 13.1368 | 29732.2044 | 1116.5648 | 26.6283 | 4.1295 | 0.15508 | 1.2652 | 143 | 6 | 0 | 4.9024 | 7200 | 7381.7998 | evet | ok; at bound: sigma[1]
Dy-10 | Co-57 122 | Co-57 | 123.6602 | 118.0621 | 17.2343 | 14.5976 | -547.1064 | 714.698 | 0.76551 | -0.075987 | 0.099264 | 0.99754 | 181 | 3 | 2 | 114.6058 | 7200 | 7381.7998 | hayir | ok; at bound: mu[0]
Dy-10 | Ba-133 303 | Ba-133 | 295.4176 | 307.1823 | 34.5049 | 11.2327 | 21281.6776 | 1218.9748 | 17.4587 | 2.9558 | 0.1693 | 0.97946 | 384 | 7 | 0 | 21.7437 | 7200 | 7381.7998 | evet | ok
Dy-10 | Ba-133 356 | Ba-133 | 359.5183 | 361.1431 | 30.4257 | 8.4248 | 51847.8461 | 1107.5233 | 46.8142 | 7.2011 | 0.15382 | 0.97946 | 384 | 7 | 0 | 3.6442 | 7200 | 7381.7998 | evet | ok
Dy-10 | Cs-137 662 | Cs-137 | 661.657 | 661.7862 | 47.8578 | 7.2316 | 43164.6825 | 825.0669 | 52.3166 | 5.9951 | 0.11459 | 1.0298 | 478 | 7 | 0 | 1.4183 | 7200 | 7381.7998 | evet | ok
Dy-10 | Co-60 1173 | Co-60 | 1173.228 | 1173.2303 | 67.1914 | 5.727 | 146234.4797 | 1108.2847 | 131.9467 | 20.3103 | 0.15393 | 1.0828 | 811 | 7 | 1 | 3.0751 | 7200 | 7381.7998 | evet | ok
Dy-10 | Co-60 1332 | Co-60 | 1332.492 | 1335.397 | 72.5085 | 5.4297 | 146780.9144 | 747.5438 | 196.3509 | 20.3862 | 0.10383 | 1.0828 | 811 | 7 | 1 | 1.9741 | 7200 | 7381.7998 | evet | ok
Dy-20 | Ba-133 81 | Ba-133 | 80.8991 | 80.1673 | 10.2498 | 12.7855 | 28503.3111 | 870.1917 | 32.7552 | 3.9588 | 0.12086 | 0.9832 | 144 | 6 | 0 | 5.5274 | 7200 | 7384.1802 | evet | ok; at bound: mu[1],sigma[1]
Dy-20 | Co-57 122 | Co-57 | 123.6602 | 126.0622 | 22.0853 | 17.5194 | -739.1256 | 365.2177 | 2.0238 | -0.10266 | 0.050725 | 0.97739 | 182 | 3 | 2 | 88.5119 | 7200 | 7384.1802 | hayir | ok; at bound: mu[0],sigma[0]
Dy-20 | Ba-133 303 | Ba-133 | 295.4176 | 307.3065 | 31.096 | 10.1189 | 20864.4017 | 1190.8348 | 17.5208 | 2.8978 | 0.16539 | 1.2478 | 384 | 7 | 0 | 25.392 | 7200 | 7384.1802 | evet | ok
Dy-20 | Ba-133 356 | Ba-133 | 359.5183 | 360.2899 | 30.9042 | 8.5776 | 51599.3366 | 1259.8133 | 40.9579 | 7.1666 | 0.17497 | 1.2478 | 384 | 7 | 0 | 4.1142 | 7200 | 7384.1802 | evet | ok
Dy-20 | Cs-137 662 | Cs-137 | 661.657 | 660.9527 | 46.4727 | 7.0312 | 41125.6982 | 818.3824 | 50.2524 | 5.7119 | 0.11366 | 1.1135 | 478 | 7 | 0 | 2.6581 | 7200 | 7384.1802 | evet | ok
Dy-20 | Co-60 1173 | Co-60 | 1173.228 | 1173.091 | 67.4714 | 5.7516 | 147696.9155 | 1065.7791 | 138.5812 | 20.5135 | 0.14802 | 1.0023 | 808 | 8 | 0 | 3.3676 | 7200 | 7384.1802 | evet | ok
Dy-20 | Co-60 1332 | Co-60 | 1332.492 | 1335.659 | 72.8601 | 5.455 | 148019.1444 | 720.099 | 205.5539 | 20.5582 | 0.10001 | 1.0023 | 808 | 8 | 0 | 1.9799 | 7200 | 7384.1802 | evet | ok
Bos (I0) | Ba-133 81 | Ba-133 | 80.8991 | 79.7928 | 11.2685 | 14.1222 | 34603.7009 | 900.2552 | 38.4377 | 4.8061 | 0.12504 | 1.0188 | 144 | 6 | 0 | 0.75724 | 7200 | 7388.7002 | evet | ok
Bos (I0) | Co-57 122 | Co-57 | 123.6602 | 122.6159 | 22.4625 | 18.3194 | -777.4791 | 472.1111 | 1.6468 | -0.10798 | 0.065571 | 1.0854 | 181 | 4 | 1 | 46.2707 | 7200 | 7388.7002 | hayir | ok; at bound: sigma[0]
Bos (I0) | Ba-133 303 | Ba-133 | 295.4176 | 307.129 | 27.8447 | 9.0661 | 24715.8699 | 995.9142 | 24.8173 | 3.4328 | 0.13832 | 1.0486 | 384 | 7 | 0 | 18.0624 | 7200 | 7388.7002 | evet | ok
Bos (I0) | Ba-133 356 | Ba-133 | 359.5183 | 359.9026 | 30.5523 | 8.4891 | 65707.0077 | 1168.9397 | 56.2108 | 9.126 | 0.16235 | 1.0486 | 384 | 7 | 0 | 3.1493 | 7200 | 7388.7002 | evet | ok
Bos (I0) | Cs-137 662 | Cs-137 | 661.657 | 660.8313 | 46.8202 | 7.085 | 46323.0997 | 820.6437 | 56.4473 | 6.4338 | 0.11398 | 1.0645 | 478 | 7 | 0 | 2.7141 | 7200 | 7388.7002 | evet | ok
Bos (I0) | Co-60 1173 | Co-60 | 1173.228 | 1172.5315 | 67.295 | 5.7393 | 153008.4623 | 1155.7786 | 132.3856 | 21.2512 | 0.16052 | 1.1654 | 808 | 7 | 1 | 2.4446 | 7200 | 7388.7002 | evet | ok
Bos (I0) | Co-60 1332 | Co-60 | 1332.492 | 1335.3695 | 72.6901 | 5.4434 | 154087.2665 | 784.4222 | 196.4341 | 21.401 | 0.10895 | 1.1654 | 808 | 7 | 1 | 1.7075 | 7200 | 7388.7002 | evet | ok

## Göreli_zayıflama
Referans | Numune | Cizgi | E_keV | T=I/Iref | u_T | ln(Iref/I) | u_ist | u_model | u_toplam | Anlamlilik_sigma | Model_varyant_sayisi
Bos (I0) | Dy-0 | Ba-133 81 | 80.8991 | 0.88695 | 0.053705 | 0.11996 | 0.043276 | 0.04235 | 0.06055 | 1.9812 | 6
Bos (I0) | Dy-0 | Ba-133 303 | 295.4176 | 0.76029 | 0.066507 | 0.27406 | 0.06862 | 0.054253 | 0.087476 | 3.133 | 7
Bos (I0) | Dy-0 | Ba-133 356 | 359.5183 | 0.76042 | 0.023687 | 0.27388 | 0.030011 | 0.0083455 | 0.03115 | 8.7924 | 7
Bos (I0) | Dy-0 | Cs-137 662 | 661.657 | 0.90006 | 0.032261 | 0.10529 | 0.026074 | 0.024595 | 0.035843 | 2.9375 | 7
Bos (I0) | Dy-0 | Co-60 1173 | 1173.228 | 0.95192 | 0.020527 | 0.049274 | 0.010677 | 0.018735 | 0.021564 | 2.2851 | 7
Bos (I0) | Dy-0 | Co-60 1332 | 1332.492 | 0.95294 | 0.0080476 | 0.048199 | 0.0071612 | 0.004476 | 0.0084449 | 5.7075 | 7
Bos (I0) | Dy-5 | Ba-133 81 | 80.8991 | 0.9036 | 0.056539 | 0.10137 | 0.03883 | 0.049065 | 0.062571 | 1.6201 | 6
Bos (I0) | Dy-5 | Ba-133 303 | 295.4176 | 0.79653 | 0.076201 | 0.22749 | 0.065225 | 0.069983 | 0.095666 | 2.3779 | 7
Bos (I0) | Dy-5 | Ba-133 356 | 359.5183 | 0.79663 | 0.022655 | 0.22736 | 0.027789 | 0.0060437 | 0.028439 | 7.9947 | 7
Bos (I0) | Dy-5 | Cs-137 662 | 661.657 | 0.9599 | 0.028478 | 0.040923 | 0.02685 | 0.01262 | 0.029668 | 1.3794 | 7
Bos (I0) | Dy-5 | Co-60 1173 | 1173.228 | 0.9581 | 0.025685 | 0.042804 | 0.010701 | 0.02458 | 0.026808 | 1.5967 | 7
Bos (I0) | Dy-5 | Co-60 1332 | 1332.492 | 0.9547 | 0.007764 | 0.046358 | 0.0072051 | 0.0037711 | 0.0081324 | 5.7004 | 7
Bos (I0) | Dy-10 | Ba-133 81 | 80.8991 | 0.85922 | 0.060031 | 0.15173 | 0.045685 | 0.05286 | 0.069867 | 2.1717 | 6
Bos (I0) | Dy-10 | Ba-133 303 | 295.4176 | 0.86105 | 0.082842 | 0.1496 | 0.070032 | 0.065968 | 0.09621 | 1.5549 | 7
Bos (I0) | Dy-10 | Ba-133 356 | 359.5183 | 0.78908 | 0.0238 | 0.23689 | 0.027799 | 0.011701 | 0.030161 | 7.8542 | 7
Bos (I0) | Dy-10 | Cs-137 662 | 661.657 | 0.93182 | 0.028472 | 0.070618 | 0.026062 | 0.01595 | 0.030555 | 2.3112 | 7
Bos (I0) | Dy-10 | Co-60 1173 | 1173.228 | 0.95573 | 0.022789 | 0.045282 | 0.0107 | 0.021309 | 0.023845 | 1.899 | 7
Bos (I0) | Dy-10 | Co-60 1332 | 1332.492 | 0.95258 | 0.007675 | 0.048578 | 0.007201 | 0.0036141 | 0.008057 | 6.0293 | 7
Bos (I0) | Dy-20 | Ba-133 81 | 80.8991 | 0.82371 | 0.058058 | 0.19394 | 0.040111 | 0.057957 | 0.070484 | 2.7516 | 6
Bos (I0) | Dy-20 | Ba-133 303 | 295.4176 | 0.84417 | 0.11118 | 0.1694 | 0.069866 | 0.11165 | 0.13171 | 1.2862 | 7
Bos (I0) | Dy-20 | Ba-133 356 | 359.5183 | 0.78529 | 0.026525 | 0.2417 | 0.030209 | 0.01511 | 0.033777 | 7.1556 | 7
Bos (I0) | Dy-20 | Cs-137 662 | 661.657 | 0.8878 | 0.024739 | 0.11901 | 0.026643 | 0.0081629 | 0.027865 | 4.2708 | 7
Bos (I0) | Dy-20 | Co-60 1173 | 1173.228 | 0.96529 | 0.019952 | 0.035331 | 0.010446 | 0.017836 | 0.02067 | 1.7093 | 7
Bos (I0) | Dy-20 | Co-60 1332 | 1332.492 | 0.96062 | 0.0070849 | 0.040177 | 0.0070415 | 0.0021938 | 0.0073754 | 5.4475 | 7

## Teorik
Numune | Cizgi | E_keV | MAC_kuram_cm2_g | sigma_a_barn | sigma_e_barn | Zeff_kuram | Neff_kuram_e_g | LAC_kuram_cm-1 | HVL_kuram_cm | TVL_kuram_cm | MFP_kuram_cm | Ne_kuram_e_cm3
Dy-0 | Ba-133 81 | 80.8991 | 0.80911 | 71.406 | 2.1458 | 33.2778 | 3.7707e+23 | 5.1513 | 0.13456 | 0.44699 | 0.19412 | 2.4007e+24
Dy-0 | Ba-133 303 | 295.4176 | 0.14619 | 12.9014 | 0.42799 | 30.1439 | 3.4156e+23 | 0.93073 | 0.74474 | 2.474 | 1.0744 | 2.1746e+24
Dy-0 | Ba-133 356 | 359.5183 | 0.1213 | 10.7049 | 0.3743 | 28.6 | 3.2407e+23 | 0.77227 | 0.89755 | 2.9816 | 1.2949 | 2.0632e+24
Dy-0 | Cs-137 662 | 661.657 | 0.07923 | 6.9923 | 0.26692 | 26.1963 | 2.9683e+23 | 0.50443 | 1.3741 | 4.5647 | 1.9824 | 1.8898e+24
Dy-0 | Co-60 1173 | 1173.228 | 0.057291 | 5.0561 | 0.19845 | 25.4776 | 2.8869e+23 | 0.36476 | 1.9003 | 6.3127 | 2.7416 | 1.838e+24
Dy-0 | Co-60 1332 | 1332.492 | 0.053551 | 4.726 | 0.18593 | 25.4181 | 2.8801e+23 | 0.34094 | 2.033 | 6.7536 | 2.9331 | 1.8337e+24
Dy-5 | Ba-133 81 | 80.8991 | 1.0298 | 91.7916 | 2.4105 | 38.0793 | 4.2721e+23 | 6.5013 | 0.10662 | 0.35417 | 0.15382 | 2.697e+24
Dy-5 | Ba-133 303 | 295.4176 | 0.15254 | 13.597 | 0.43687 | 31.1234 | 3.4917e+23 | 0.96302 | 0.71976 | 2.391 | 1.0384 | 2.2044e+24
Dy-5 | Ba-133 356 | 359.5183 | 0.12493 | 11.136 | 0.37966 | 29.3314 | 3.2907e+23 | 0.78872 | 0.87882 | 2.9194 | 1.2679 | 2.0774e+24
Dy-5 | Cs-137 662 | 661.657 | 0.079759 | 7.1093 | 0.26817 | 26.5104 | 2.9742e+23 | 0.50353 | 1.3766 | 4.5729 | 1.986 | 1.8776e+24
Dy-5 | Co-60 1173 | 1173.228 | 0.057245 | 5.1026 | 0.19884 | 25.6621 | 2.879e+23 | 0.3614 | 1.918 | 6.3714 | 2.767 | 1.8176e+24
Dy-5 | Co-60 1332 | 1332.492 | 0.053474 | 4.7664 | 0.18624 | 25.5928 | 2.8712e+23 | 0.33759 | 2.0532 | 6.8207 | 2.9622 | 1.8126e+24
Dy-10 | Ba-133 81 | 80.8991 | 1.2498 | 112.4717 | 2.6783 | 41.9929 | 4.6663e+23 | 7.8427 | 0.088381 | 0.2936 | 0.12751 | 2.9282e+24
Dy-10 | Ba-133 303 | 295.4176 | 0.15889 | 14.2984 | 0.44586 | 32.0696 | 3.5636e+23 | 0.99704 | 0.69521 | 2.3094 | 1.003 | 2.2362e+24
Dy-10 | Ba-133 356 | 359.5183 | 0.12856 | 11.5696 | 0.38509 | 30.0437 | 3.3385e+23 | 0.80675 | 0.85918 | 2.8541 | 1.2395 | 2.095e+24
Dy-10 | Cs-137 662 | 661.657 | 0.080287 | 7.2252 | 0.26944 | 26.8155 | 2.9798e+23 | 0.50382 | 1.3758 | 4.5703 | 1.9849 | 1.8699e+24
Dy-10 | Co-60 1173 | 1173.228 | 0.057199 | 5.1475 | 0.19922 | 25.8376 | 2.8711e+23 | 0.35894 | 1.9311 | 6.415 | 2.786 | 1.8017e+24
Dy-10 | Co-60 1332 | 1332.492 | 0.053397 | 4.8054 | 0.18655 | 25.7585 | 2.8623e+23 | 0.33508 | 2.0686 | 6.8718 | 2.9844 | 1.7962e+24
Dy-20 | Ba-133 81 | 80.8991 | 1.6885 | 155.0068 | 3.2301 | 47.988 | 5.2273e+23 | 10.6051 | 0.06536 | 0.21712 | 0.094294 | 3.2832e+24
Dy-20 | Ba-133 303 | 295.4176 | 0.17153 | 15.7464 | 0.46436 | 33.9098 | 3.6938e+23 | 1.0773 | 0.6434 | 2.1373 | 0.92823 | 2.32e+24
Dy-20 | Ba-133 356 | 359.5183 | 0.13579 | 12.4662 | 0.39628 | 31.4582 | 3.4267e+23 | 0.8529 | 0.81269 | 2.6997 | 1.1725 | 2.1523e+24
Dy-20 | Cs-137 662 | 661.657 | 0.081338 | 7.4671 | 0.27205 | 27.4471 | 2.9898e+23 | 0.51087 | 1.3568 | 4.5072 | 1.9574 | 1.8778e+24
Dy-20 | Co-60 1173 | 1173.228 | 0.057107 | 5.2426 | 0.20002 | 26.2101 | 2.8551e+23 | 0.35868 | 1.9325 | 6.4196 | 2.788 | 1.7932e+24
Dy-20 | Co-60 1332 | 1332.492 | 0.053245 | 4.888 | 0.1872 | 26.1111 | 2.8443e+23 | 0.33442 | 2.0727 | 6.8853 | 2.9902 | 1.7864e+24

## Referans_malzeme
Malzeme | Yogunluk_g_cm3 | Cizgi | E_keV | MAC_cm2_g | LAC_cm-1 | HVL_cm
Kursun (Pb) | 11.35 | Ba-133 81 | 80.8991 | 2.3526 | 26.7015 | 0.025959
Kursun (Pb) | 11.35 | Ba-133 303 | 295.4176 | 0.41636 | 4.7257 | 0.14668
Kursun (Pb) | 11.35 | Ba-133 356 | 359.5183 | 0.28213 | 3.2022 | 0.21646
Kursun (Pb) | 11.35 | Cs-137 662 | 661.657 | 0.1102 | 1.2508 | 0.55416
Kursun (Pb) | 11.35 | Co-60 1173 | 1173.228 | 0.061664 | 0.69988 | 0.99038
Kursun (Pb) | 11.35 | Co-60 1332 | 1332.492 | 0.056101 | 0.63675 | 1.0886
Siradan beton (NIST) | 2.3 | Ba-133 81 | 80.8991 | 0.19965 | 0.45919 | 1.5095
Siradan beton (NIST) | 2.3 | Ba-133 303 | 295.4176 | 0.11039 | 0.2539 | 2.73
Siradan beton (NIST) | 2.3 | Ba-133 356 | 359.5183 | 0.10206 | 0.23473 | 2.9529
Siradan beton (NIST) | 2.3 | Cs-137 662 | 661.657 | 0.078837 | 0.18133 | 3.8227
Siradan beton (NIST) | 2.3 | Co-60 1173 | 1173.228 | 0.059938 | 0.13786 | 5.028
Siradan beton (NIST) | 2.3 | Co-60 1332 | 1332.492 | 0.056196 | 0.12925 | 5.3628

## Numune_bilgisi
Numune | Dosya | Kalinlik_mm | u_kalinlik_mm | Kalinlik_olcum_sayisi | Yogunluk_g_cm3 | u_yogunluk_g_cm3 | Yogunluk_olcum_sayisi | Kuramsal_yogunluk_g_cm3 | Bosluk_yuzde | Bilesim
Dy-0 | Dy2O3_00_5kaynak_2saat.Spc | 3.3 | 0.01 | 1 | 6.3667 | 0.010484 | 3 | 6.66 | 4.4039 | Ni 74.97%, Al 15.01%, Bi 10.02%
Dy-5 | Dy2O3_05_5kaynak_2saat.Spc | 3.3 | 0.01 | 1 | 6.3131 | 0.0026598 | 3 | 6.63 | 4.7793 | Ni 69.98%, Al 14.98%, Bi 10.02%, Dy 4.37%, O 0.65%
Dy-10 | Dy2O3_10_5kaynak_2saat.Spc | 3.3 | 0.01 | 1 | 6.2752 | 0.011429 | 3 | 6.59 | 4.7769 | Ni 64.95%, Al 15.01%, Bi 10.02%, Dy 8.73%, O 1.29%
Dy-20 | Dy2O3_20_5kaynak_2saat.Spc | 3.3 | 0.01 | 1 | 6.2808 | 0.018677 | 3 | 6.53 | 3.8157 | Ni 54.98%, Al 15.01%, Bi 10.02%, Dy 17.42%, O 2.57%

## Kalibrasyon
Spektrum | Kalibrasyon | RMS_artik_keV | Kaynak | Cozunurluk_FWHM_662_yuzde | Cozunurluk_ussu | Toplam_sayim | Canli_sure_s | Gercek_sure_s | Olu_zaman_yuzde | Sayim_hizi_cps | Baslik_zamani | Aciklama
Dy-0 | E[keV] = -0.269355 + 0.501999*ch^1 + 1.3351e-05*ch^2 | 3.5018 | fit (tepe merkezleri) | 7.035 | 0.69307 | 1900871 | 7200 | 7383.7402 | 2.4884 | 264.0099 | 2026-10-13 14:56:57 | SUBITAM-PC DSPEC-50 SN 14300529
Dy-5 | E[keV] = 0.021924 + 0.499653*ch^1 + 1.43022e-05*ch^2 | 3.3705 | fit (tepe merkezleri) | 7.0753 | 0.68176 | 1908388 | 7200 | 7380.54 | 2.4462 | 265.0539 | 2026-10-13 12:44:07 | SUBITAM-PC DSPEC-50 SN 14300529
Dy-10 | E[keV] = -0.403548 + 0.501597*ch^1 + 1.35571e-05*ch^2 | 3.4644 | fit (tepe merkezleri) | 7.1836 | 0.67364 | 1911828 | 7200 | 7381.7998 | 2.4628 | 265.5317 | 2026-10-13 10:38:17 | SUBITAM-PC DSPEC-50 SN 14300529
Dy-20 | E[keV] = -0.469451 + 0.50267*ch^1 + 1.32136e-05*ch^2 | 3.3583 | fit (tepe merkezleri) | 7.0688 | 0.68406 | 1901341 | 7200 | 7384.1802 | 2.4943 | 264.0751 | 2026-10-13 10:21:50 | SUBITAM-PC DSPEC-50 SN 14300529
Bos (I0) | E[keV] = -0.524911 + 0.499361*ch^1 + 1.4493e-05*ch^2 | 3.388 | fit (tepe merkezleri) | 6.9787 | 0.66625 | 2005102 | 7200 | 7388.7002 | 2.5539 | 278.4864 | 2026-10-13 17:11:14 | SUBITAM-PC DSPEC-50 SN 14300529

## Belirsizlik_bütçesi
Numune | Cizgi | E_keV | LAC_cm-1 | u_LAC_cm-1 | u: istatistik I0 (cm-1) | u: istatistik I (cm-1) | u: model/fon secimi (cm-1) | u: kalinlik (cm-1) | pay % I0 ist. | pay % I ist. | pay % model | pay % kalinlik
Dy-0 | Ba-133 81 | 80.8991 | 0.36353 | 0.18349 | 0.078837 | 0.1048 | 0.12833 | 0.0011016 | 18.4602 | 32.6186 | 48.9176 | 0.0036044
Dy-0 | Ba-133 303 | 295.4176 | 0.83048 | 0.26509 | 0.1221 | 0.16831 | 0.1644 | 0.0025166 | 21.2165 | 40.3128 | 38.4616 | 0.0090125
Dy-0 | Ba-133 356 | 359.5183 | 0.82994 | 0.094427 | 0.05391 | 0.073241 | 0.025289 | 0.002515 | 32.5943 | 60.1619 | 7.1728 | 0.070937
Dy-0 | Cs-137 662 | 661.657 | 0.31907 | 0.10862 | 0.053684 | 0.057972 | 0.074531 | 0.00096687 | 24.4264 | 28.4845 | 47.0812 | 0.0079233
Dy-0 | Co-60 1173 | 1173.228 | 0.14932 | 0.065346 | 0.02289 | 0.022865 | 0.056772 | 0.00045247 | 12.2704 | 12.2432 | 75.4816 | 0.0047946
Dy-0 | Co-60 1332 | 1332.492 | 0.14606 | 0.025595 | 0.015427 | 0.015262 | 0.013564 | 0.0004426 | 36.3281 | 35.5586 | 28.0834 | 0.029904
Dy-5 | Ba-133 81 | 80.8991 | 0.30718 | 0.18961 | 0.078837 | 0.087353 | 0.14868 | 0.00093085 | 17.2873 | 21.2239 | 61.4864 | 0.0024101
Dy-5 | Ba-133 303 | 295.4176 | 0.68935 | 0.2899 | 0.1221 | 0.15542 | 0.21207 | 0.0020889 | 17.7401 | 28.7425 | 53.5122 | 0.0051921
Dy-5 | Ba-133 356 | 359.5183 | 0.68898 | 0.086204 | 0.05391 | 0.064693 | 0.018314 | 0.0020878 | 39.1089 | 56.319 | 4.5135 | 0.058657
Dy-5 | Cs-137 662 | 661.657 | 0.12401 | 0.089903 | 0.053684 | 0.061138 | 0.038244 | 0.00037578 | 35.6566 | 46.2461 | 18.0956 | 0.0017472
Dy-5 | Co-60 1173 | 1173.228 | 0.12971 | 0.081238 | 0.02289 | 0.02297 | 0.074484 | 0.00039306 | 7.9391 | 7.9948 | 84.0638 | 0.002341
Dy-5 | Co-60 1332 | 1332.492 | 0.14048 | 0.024647 | 0.015427 | 0.015451 | 0.011428 | 0.00042569 | 39.1745 | 39.2988 | 21.4969 | 0.02983
Dy-10 | Ba-133 81 | 80.8991 | 0.45979 | 0.21172 | 0.078837 | 0.1138 | 0.16018 | 0.0013933 | 13.8652 | 28.8905 | 57.2399 | 0.0043307
Dy-10 | Ba-133 303 | 295.4176 | 0.45333 | 0.29155 | 0.1221 | 0.17357 | 0.1999 | 0.0013737 | 17.5407 | 35.4431 | 47.014 | 0.0022202
Dy-10 | Ba-133 356 | 359.5183 | 0.71786 | 0.091424 | 0.05391 | 0.06473 | 0.035458 | 0.0021753 | 34.7709 | 50.1302 | 15.0423 | 0.056615
Dy-10 | Cs-137 662 | 661.657 | 0.21399 | 0.092593 | 0.053684 | 0.057922 | 0.048334 | 0.00064847 | 33.6145 | 39.1322 | 27.2484 | 0.0049048
Dy-10 | Co-60 1173 | 1173.228 | 0.13722 | 0.072258 | 0.02289 | 0.022966 | 0.064572 | 0.00041581 | 10.0352 | 10.102 | 79.8595 | 0.0033115
Dy-10 | Co-60 1332 | 1332.492 | 0.14721 | 0.024419 | 0.015427 | 0.015433 | 0.010952 | 0.00044608 | 39.9091 | 39.943 | 20.1145 | 0.03337
Dy-20 | Ba-133 81 | 80.8991 | 0.5877 | 0.21359 | 0.078837 | 0.092514 | 0.17563 | 0.0017809 | 13.6232 | 18.76 | 67.6098 | 0.0069519
Dy-20 | Ba-133 303 | 295.4176 | 0.51334 | 0.39912 | 0.1221 | 0.17295 | 0.33834 | 0.0015556 | 9.3596 | 18.7783 | 71.8606 | 0.001519
Dy-20 | Ba-133 356 | 359.5183 | 0.73241 | 0.10238 | 0.05391 | 0.073986 | 0.045787 | 0.0022194 | 27.7274 | 52.2242 | 20.0015 | 0.046996
Dy-20 | Cs-137 662 | 661.657 | 0.36063 | 0.084447 | 0.053684 | 0.060302 | 0.024736 | 0.0010928 | 40.4126 | 50.9905 | 8.5802 | 0.016747
Dy-20 | Co-60 1173 | 1173.228 | 0.10706 | 0.062636 | 0.02289 | 0.021867 | 0.054047 | 0.00032443 | 13.3548 | 12.1874 | 74.4551 | 0.0026829
Dy-20 | Co-60 1332 | 1332.492 | 0.12175 | 0.022353 | 0.015427 | 0.014742 | 0.0066479 | 0.00036894 | 47.6301 | 43.4975 | 8.8452 | 0.027243

## Uyarılar
Uyarı
Dy-0: ölçülen kalınlık 3.3 mm ile çizgilerden çıkarsanan kalınlık uyuşmuyor (>3σ): Ba-133 81 (0.23 ± 0.12 mm); Co-60 1173 (1.35 ± 0.59 mm); Co-60 1332 (1.41 ± 0.25 mm) ¦ uyumlu: Ba-133 303 (2.94 ± 0.94 mm); Ba-133 356 (3.55 ± 0.40 mm); Cs-137 662 (2.09 ± 0.71 mm). Kalınlığı, numune–numunesiz geometri farkını ve ışın demetinin numuneyle tam kapandığını kontrol edin.
Dy-5: ölçülen kalınlık 3.3 mm ile çizgilerden çıkarsanan kalınlık uyuşmuyor (>3σ): Ba-133 81 (0.16 ± 0.10 mm); Cs-137 662 (0.81 ± 0.59 mm); Co-60 1332 (1.37 ± 0.24 mm) ¦ uyumlu: Ba-133 303 (2.36 ± 0.99 mm); Ba-133 356 (2.88 ± 0.36 mm); Co-60 1173 (1.18 ± 0.74 mm). Kalınlığı, numune–numunesiz geometri farkını ve ışın demetinin numuneyle tam kapandığını kontrol edin.
Dy-10: ölçülen kalınlık 3.3 mm ile çizgilerden çıkarsanan kalınlık uyuşmuyor (>3σ): Ba-133 81 (0.19 ± 0.09 mm); Cs-137 662 (1.40 ± 0.61 mm); Co-60 1173 (1.26 ± 0.66 mm); Co-60 1332 (1.45 ± 0.24 mm) ¦ uyumlu: Ba-133 303 (1.50 ± 0.96 mm); Ba-133 356 (2.94 ± 0.37 mm). Kalınlığı, numune–numunesiz geometri farkını ve ışın demetinin numuneyle tam kapandığını kontrol edin.
Dy-20: ölçülen kalınlık 3.3 mm ile çizgilerden çıkarsanan kalınlık uyuşmuyor (>3σ): Ba-133 81 (0.18 ± 0.07 mm); Co-60 1173 (0.99 ± 0.58 mm); Co-60 1332 (1.20 ± 0.22 mm) ¦ uyumlu: Ba-133 303 (1.57 ± 1.22 mm); Ba-133 356 (2.83 ± 0.40 mm); Cs-137 662 (2.33 ± 0.55 mm). Kalınlığı, numune–numunesiz geometri farkını ve ışın demetinin numuneyle tam kapandığını kontrol edin.
Tanı: ölçülen kalınlık ve kuramsal μ ile, numunesiz ölçüm hızını ortak bir çarpanla k ≈ 1.067 (numuneler arası 1.062–1.072) ölçeklemek tüm çizgileri (≥250 keV) birlikte açıklıyor. Bu, numunesiz ile numuneli ölçümler arasında ≈%7 bir hız farkına (kaynak/dedektör konumu, geometri) işaret eder. k'yi bağımsız ölçmeden (ör. numunesiz ölçümü numunelerden önce ve sonra tekrarlayarak) LAC'a uygulamayın; ölçerseniz 'I₀ ölçek çarpanı' alanına girin.
Spektrumlarda tespit edilemeyen çizgiler (analiz dışı bırakıldı): Co-57 122 (en yüksek 2.0σ)

## Yöntem
Başlık | Açıklama
Net alan | Her çizgi grubu (ör. Ba-133 356+384 keV) Gauss + polinom fon (+ Compton kenarı / basamak) modeliyle Poisson olabilirlik (sapma) minimizasyonu ile uydurulur. Alan belirsizliği Fisher bilgi matrisinden hesaplanır; uyum chi2/ndf>1 ise sqrt(chi2/ndf) (Birge) ile büyütülür.
Model belirsizliği | Fon derecesi, uydurma penceresi ve yapısal alternatiflerle (basamak, sigma bağı, Compton kenarı) aynı analiz tüm spektrumlara uygulanır. u_model = ln(I0/I) değerlerinin varyantlar arasındaki standart sapması (ortak sistematik etkiler oranda otomatik sönümlenir).
Sayım hızı | I = net alan / canlı süre (DSPEC ölü zamanı canlı süre ile düzeltilir).
L | L = ln(I0/I); u_L² = (u_I0/I0)² + (u_I/I)² + u_model²
LAC | μ = L/x; u_μ² = (u_L/x)² + (μ u_x/x)²
MAC | μ/ρ = μ/ρ; u² = (u_μ/ρ)² + (μ u_ρ/ρ²)² (ρ: deneysel yoğunluk ortalaması ± standart hata)
HVL, TVL, MFP | ln2/μ, ln10/μ, 1/μ; göreli belirsizlik = u_μ/μ (yalnızca μ ≥ 3 u_μ ise güvenilir)
RPE | RPE = (1 − I/I0)×100; u = 100·(I/I0)·u_L
Zeff, Neff | Doğrudan yöntem: σ_a = (μ/ρ)/(N_A Σ w_i/A_i); σ_e = (1/N_A) Σ f_i (A_i/Z_i)(μ/ρ)_i; Zeff = σ_a/σ_e; Neff = (μ/ρ)/σ_e; Ne = Neff·ρ. Elementel (μ/ρ)_i değerleri EPDL97 (XCOM ailesi).
Kuramsal | Karışım kuralı: μ/ρ = Σ w_i (μ/ρ)_i; kuramsal LAC = (μ/ρ)·ρ_deneysel.
Kapsam | Tablolar 1σ standart belirsizlik taşır; 'Özet' sayfası yapılandırmadaki kapsam katsayısı k ile verilir.